《饲料及饲料原料中玉米赤霉烯酮的快速筛查 胶体金快速定量法》江西省地方标准编制说明

- 一、标准制定意义

（一）介绍

玉米赤霉烯酮(Zearalenone，ZEN)为一种白色结晶，又称F-2毒素，是由禾谷镰刀菌等菌种产生的有毒代谢产物。1962年Stob等首先从发霉的玉米中分离得到了该毒素，命名为玉米赤霉烯酮；1966年Urry首次阐明了该毒素的结构，并将此结构命名为F-2毒素，后又被改称为ZEN。ZEN为白色晶体，分子式C18H22O5，化学名为6-(10-羟基-6氧基-1-碳烯基)β-雷琐酸-μ-内酯[6-(10-hydroxy-6-OXO-trans-1-undeceny)β-resorcylicacid lactone]，熔点164~165℃，紫外线光谱最大吸收为236nm、274nm和316nm。红外线光谱最大吸收为970nm，其甲醇溶液在254nm短紫外光照射下呈明亮的绿-蓝色荧光。ZEN不溶于水，溶于碱性水溶液、乙醚、苯、氯仿、乙酸乙酯、甲醇及乙醇等。在植物体内，ZEN主要代谢产生α-玉米赤霉烯醇(α-Zearalenol，a-ZOL)。在动物及人体内，除了可以代谢产生α-ZOL外，ZEN还可代谢产生β-玉米赤霉烯醇(β-zearalenol，β-ZOL)，α-ZOL和β-ZOL又可以相互转化并进一步代谢产生α-玉米赤霉醇(zeranol，α-zearalanol，ZAL)及β-玉米赤霉醇(Taleranol，β-Zearalanol，TAL)，而ZAL、TAL以及玉米赤霉醇(zearalanone，ZAN)又可相互转化。

ZEN主要污染玉米、高粱、小麦、大麦等粮谷类作物及其制品。Toshitsugu对19个国家和地区的谷物、食品及饲料中所含的ZEN进行了调查发现，包括中国、阿根廷、加拿大、波兰及也门等众多国家和地区的样品均有不同程度的污染。借助被污染的乳制品、肉制品等动物源性食品，ZEN及其代谢产物可以进入人体，给人类的健康造成威胁。ZEN对动物及人类危害主要表现在影响和破坏生长发育及生殖系统方面，人畜误食含有该毒素的食物后，会引起雌性激素中毒症，造成生殖系统的严重损伤。此外，ZEN及其衍生物对肝脏系统、免疫系统均有很大的危害，并且有引发肿瘤的可能性。Schoental R在进行致癌试验时发现，试验组大鼠出现由致癌剂处理而诱发的肿瘤；此外，试验组和对照组大鼠还发生了乳腺纤维瘤、腺瘤、腺癌、垂体腺癌、睾丸间质肿瘤以及子宫纤维瘤等。在其他致癌试验中也有类似情况发生，这些肿瘤所涉及的器官表明，它们可能与动物饲料中的雌激素物质有关。因此认为，它们是由污染饲料的ZEN或其代谢产物引起的。

（二）背景

据联合国粮农组织（FAO）统计，全世界每年谷物产量的25%受到真菌毒素不同程度的污染。随着饲料工业的快速发展，近年来，中国的饲料也受到霉菌污染的严重挑战。自2006年以来，玉米等饲料原料价格普遍上涨，致使很多饲料企业及养殖户使用低质饲料原料，加上近年来气候的变化，华北、东北地区降雨量增加，进一步加重了饲料原料中真菌毒素的污染。而由于饲料原料和配合饲料中多种真菌毒素同时存在，在食用油等产品及牛奶中真菌毒素污染也比较严重。在世界许多地方，目前真菌毒素已构成重要的食品安全问题。

真菌毒素对人类和动物健康可产生严重的影响，这一认识导致了许多国家在近几十年来制定了诸多有关食品和饲料中真菌毒素的法规，以保护人类的健康，并保障生产者和贸易商的经济利益。随着全球经济一体化的进程，类似真菌毒素等涉及安全卫生项目的限量标准，越来越多地被利用为贸易保护主义中非关税壁垒的重要手段。因此，为了保证食品安全，保障消费者的健康，为了打破国外的技术壁垒，同时在合理有利的前提下，更多地树立我国的技术性壁垒，开展饲料中真菌毒素的检测并建立标准方法是有效的方法之一。目前国内应用标准检测方法大多为仪器方法，所需仪器设备昂贵，不利于进行广泛推广，并且限制了很多检测单位高效、广泛地开展检测工作。建立符合中国国情的快速检测方法标准，具有检测快速、简便、灵敏、成本低等优点，为打开市场并占领市场提供了先决条件。

（三）限量标准、检测方法及研究现状

1、限量标准

目前大多数国家对食品、谷物、饲料中的玉米赤霉烯酮含量都有十分严格的规定。例如澳大利亚规定谷物中玉米赤霉烯酮的含量不能超过0.05mg/kg；意大利规定在谷物和谷类产品中玉米赤霉烯酮的含量不能超过0.1mg/kg；而在法国，植物油和谷类当中玉米赤霉烯酮的含量必须低于0.2mg/kg。中国则规定饲料、玉米中的玉米赤霉烯酮含量不得超过500μg/kg。

表1  我国饲料中的玉米赤霉烯酮限量标准

| 产品名称 | 限量/(μg/kg) |
| --- | --- |
| 配合饲料、玉米 | ≤500 |

2、检测方法及研究现状

玉米赤霉烯酮的分析测定一般采用薄层色谱法(TLC)、酶联吸附免疫法(ELISA)和高效液相色谱法(HPLC)。TLC法繁琐费时，且灵敏度、特异性较差，提取过程中所需有机溶剂品种多且量大，易污染环境，对人体有较大危害。而ELISA法测定结果受试剂盒差异、实验温度、仪器灵敏度等条件影响较大，重复性差，假阳性率高，难以达到相关技术要求。常规的HPLC法虽然比TLC灵敏度高，但由于样品前处理手续繁琐，操作复杂，也难以推广。以上几种方法均耗时较长，而随着商品经济的发展，人们对时间概念的加强，无论是商家还是政府部门对检测时间的要求越来越高，而胶体金试纸条作为一种快速检测技术，能很好地解决这个问题，提高检测效率，缩减检测时间。

（四）制定标准的必要性和意义

1、提高农产品质量的需要

玉米赤霉烯酮是由产毒真菌产生的代谢物，广泛存在于粮油食品和饲料中。这些产毒真菌分布于各级食物链，即使是在现今拥有先进的农业技术和食品加工工艺的条件下，在作物种植、收获、储藏和加工过程中，仍然无法避免和防止产毒真菌的危害。随着我国经济快速发展，人民群众物质文化生活水平不断提高，对食品安全的关注进一步提高，迫切需要相应的检测技术，鉴于传统检测方法的专业性要求高和成本昂贵的缺点，玉米赤霉烯酮快速检测技术的研究及制订相应的检测方法标准是非常必要的。

2、实现以人为本，保证广大群众生命健康的需要

玉米赤霉烯酮毒性很高，可通过污染谷物和那些来源于被玉米赤霉烯酮污染了的饲料喂饲的动物性食物（如牛奶、肉和蛋）而进入食物链，危害人类健康。其具有致突变、致癌性，还具有免疫毒性，其作用的靶器官主要为肝脏，可引起人类和动物的肝脏病变和致癌。为了对国家、人民高度负责，保障人民生命安全和农村社会稳定，研究玉米赤霉烯酮快速检测技术并制订相应的检测方法标准是非常必要的。

3、适应市场经济和加入WTO新形势的需要

我国已经加入WTO，我国农产品已面临国际和国内两个市场，为我国农产品（劳动密集型）进入国际市场提供了很好的机遇，但国际上十分重视农产品的安全问题，而农产品易于被真菌污染，可能存在玉米赤霉烯酮等真菌毒素残留问题，这已成为影响出口创汇的最大制约因素。由于毒素残留超标，引起外国拒收，退货、扣留、索赔、撤消合同等事件经常发生，给我国农产品生产者造成很大损失，并影响了我国农产品的形象。为了从源头保证农产品质量，提高我国农产品的竞争力，研究玉米赤霉烯酮快速检测技术并制订相应的检测方法标准是非常必要的。

- 二、标准制定过程

《饲料原料中玉米赤霉烯酮的快速筛查 胶体金免疫层析法》标准由江西省兽药饲料监察所、北京勤邦生物技术有限公司、双胞胎（集团）股份有限公司、江西正邦科技股份有限公司负责起草编写。根据国家有关标准制定和修订工作的要求，标准起草单位在《饲料原料中玉米赤霉烯酮的快速筛查 胶体金免疫层析法》的起草编制过程中，主要工作包括以下几个方面：

（1）详细查阅了国内、国外有关标准和相关专业期刊上发表过的参考文献等技术资料，并对这些资料进行了详细的对比，从方法的先进性、可靠性和实用性等几个方面考虑，选取了几个代表性的参考资料作为标准起草中的主要技术参考文本。

（2）及时购置相关的实验试剂、标准品和其他材料；已将玉米赤霉烯酮与1,3-丙二胺反应得到具有氨基官能团的半抗原；将玉米赤霉烯酮半抗原与牛血清白蛋白和卵清蛋白分别进行偶联得到免疫原和包被原；已将制备获得的抗原通过免疫小鼠获得玉米赤霉烯酮单克隆抗体；建立了胶体金免疫层析法的反应体系，摸索不同条件对方法进行最优化，最终确定了最佳的检测方法。

（3）开展多种饲料原料胶体金快速检测方法的试验，包括小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS，这是方法的重要步骤和关键环节。不同样品用同一种方法进行试验和验证，确保本检测方法能够灵敏、特异、准确地检测出饲料原料中玉米赤霉烯酮的含量。如：方法的灵敏度，按照空白饲料原料样品及25μg/kg、50μg/kg、100μg/kg、200μg/kg四种浓度对饲料原料进行添加，确定检测限；方法的准确率，通过对经验证的阴阳性样品进行检测，得到本检测方法的假阴性率和假阳性率，盲样测定与仪器方法的结果进行比对，确保本方法的检测结果可靠；方法的特异性，运用本方法对饲料原料中常见的其他真菌毒素进行检测，确保本方法能特异性地检测饲料原料中玉米赤霉烯酮残留。

（4）在技术指标完成试验工作之后，严格按照标准的格式，起草编写标准文本内容和编制说明内容。

- 三、标准制定依据

本标准是根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求而进行编写的。有关技术内容是在参考国外有关标准及文献的基础上经研究、改进和验证后制定的。

- 四、标准技术内容和技术指标的论证

（一）技术原理

本方法应用了竞争抑制免疫层析原理。将氯金酸用还原法制成一定直径的金溶胶颗粒，标记抗体。硝酸纤维素膜为载体，利用了微孔膜的毛细管作用，滴加在膜条一端的液体慢慢向另一端渗移。在移动的过程中，会发生相应的抗原抗体反应，并通过免疫金的颜色而显示出来。样本中的玉米赤霉烯酮在流动的过程中与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制了抗体和硝酸纤维素（NC）膜检测线上玉米赤霉烯酮-BSA偶联物的结合，使检测线不显颜色，结果为阳牲；反之，检测线显红色，结果为阴性。

（二）胶体金免疫方法主要材料的制备

1、半抗原的合成及鉴定

玉米赤霉烯酮为小分子物质，不具备免疫原性，只有反应原性，因此需要与大分子共价结合后才能使动物免疫系统识别，产生相应的抗体，本实验首先需要合成小分子半抗原与蛋白质偶联的人工抗原。

玉米赤霉烯酮小分子半抗原的制备既要保留其基本结构特征，同时又要很好地与大分子蛋白结合。本项目通过玉米赤霉烯酮小分子结构改造获得具有氨基官能团的半抗原，与牛血清白蛋白（BSA）偶联合成免疫原，与卵清蛋白（OVA）偶联合成包被原。

将玉米赤霉烯酮与1,3-丙二胺反应得到具有氨基官能团的半抗原，合成路线如下：

取玉米赤酶烯酮32mg，1,3-丙二胺0.1mL及少量4-二甲氨基吡啶加入5mL干燥的二甲基甲酰胺中，作为A液；取N,N’-二环己基碳二亚胺40mg溶解于1mL干燥的二甲基甲酰胺，作为B液；0℃条件下缓慢滴加B液于A液中，滴加完毕后自然升温至室温，继续反应24h。蒸除溶剂，柱层析纯化后得到羧丙基玉米赤霉烯酮，即为玉米赤霉烯酮半抗原。

2、人工抗原的合成及鉴定

（1）免疫原的合成

将玉米赤霉烯酮半抗原与BSA进行偶联得到免疫原。

具体操作如下：

取7mg半抗原，溶解于1mL二甲基甲酰胺中；取戊二醛水溶液0.1mL，加入半抗原溶液中，室温下搅拌24h，即可得到反应液A；称取BSA 30mg，使之充分溶解在2.7mL 0.1mol/L CB（pH 9.6）中，将反应液A逐滴缓慢滴加到BSA溶液中，并于室温下搅拌24h，用5mol/L的硼氢化钠水溶液0.2mL进行还原反应4h，用0.01mol/L PBS 4℃透析3d，每天换透析液3次，得到玉米赤霉烯酮免疫原。

（2）包被原的合成

将玉米赤霉烯酮半抗原与OVA进行偶联得到包被原。

具体操作如下：

取7mg半抗原，溶解于1mL二甲基甲酰胺中；取戊二醛水溶液0.1mL，加入半抗原溶液中，室温下搅拌24h，即可得到反应液A；称取OVA 30mg，使之充分溶解在2.7mL 0.1mol/L CB（pH 9.6）中，将反应液A逐滴缓慢滴加到OVA溶液中，并于室温下搅拌24h，用5mol/L的硼氢化钠水溶液0.2mL进行还原反应4h，用0.01mol/L PBS 4℃透析3d，每天换透析液3次，得到玉米赤霉烯酮包被原。

（3）玉米赤霉烯酮免疫原与包被原的鉴定

一般通过紫外扫描法鉴定半抗原与载体蛋白的偶联是否为有效偶联，因为半抗原与蛋白在紫外下有不同的特征吸收，当偶联成功时，偶联物的紫外吸收会有二者的迭加效应出现，因此比着单独的蛋白特征吸收会发生一定的偏移，可用于检测偶联是否成功。

偶联比的测定

用pH7.4的PBS溶液稀释玉米赤霉烯酮半抗原、牛血清白蛋白、卵清蛋白和两种蛋白与玉米赤霉烯酮半抗原的结合物，配制成一定浓度的溶液，然后用紫外分光光度计进行全波长扫描，得到它们的紫外吸收光谱图。

根据公式K=A/CL分别计算出玉米赤霉烯酮半抗原、牛血清白蛋白、卵清蛋白的摩尔消光系数。在载体蛋白和玉米赤霉烯酮半抗原的最大波长处检测偶联物的光吸收值，按公式计算两种物质在偶联物中的摩尔浓度比，即偶联比：

Ca/Cb=（A偶264×KBSA280-A偶280 ×KBSA264）/（A偶280×KZEN 264-A偶264×KZEN 280）

蛋白含量的测定

将偶联物稀释到适当倍数后，测定280nm和260nm的分光光度值，按公式计算蛋白的浓度即偶联物的浓度：

蛋白质（mg/mL）=1.45×OD280-0.74×OD260

免疫原和包被原的鉴定结果

通过紫外扫描法鉴定半抗原与载体蛋白的偶联是有效偶联，根据玉米赤霉烯酮半抗原、载体蛋白、偶联物在特定波长的摩尔吸光系数估算半抗原与载体蛋白的结合比分别为14:1和17:1，偶联效果较好。

3、抗体的制备

（1）动物免疫

用无菌pH7.0的PBS液将合成的免疫原溶解，然后按免疫原（ZEN半抗原-BSA）与弗氏佐剂（FCA）1:3的比例充分乳化制成油乳剂疫苗。首次免疫用弗氏完全佐剂疫苗，对8~10周龄Balb/c小鼠进行免疫，颈背部皮下多点注射，免疫剂量为150µg/只。14天后二免，采用弗氏不完全佐剂（FICA），免疫剂量同上；28天后三免，采用弗氏不完全佐剂，免疫剂量同上；31天后加强免，不加佐剂，直接采用玉米赤霉烯酮半抗原-BSA免疫。免疫过程见表2。

表2  动物免疫过程

| 免疫过程 | 免疫原 | 免疫剂量/(µg/只) | 间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首免 | ZEN半抗原-BSA（FCA） | 150 | - |
| 二免 | ZEN半抗原-BSA（FICA） | 150 | 14天 |
| 三免 | ZEN半抗原-BSA（FICA） | 150 | 14天 |
| 加强免（融合前三天） | ZEN半抗原-BSA | 100 | 3天 |

（2）单克隆抗体的制备

饲养细胞制备：断颈处死8~10周龄Balb/c小鼠，浸泡在75%酒精中5min，随即放入超净工作台内，腹部朝上放于平皿内或固定于解剖板上。用眼科镊子夹起小鼠腹部皮肤，用剪刀剪一小口，注意切勿剪破腹膜，以免腹腔液外流和污染。然后用剪刀向上下两侧做钝性分离，充分暴露腹膜。用酒精棉球擦拭腹膜消毒。用注射器吸取5mL RPMI1640基础培养液，注入小鼠腹腔，轻轻抽回注射器，晃动小鼠腿部和尾部几次。用原注射器抽回腹腔内液体，注入离心管。如此反复操作3~4次。1000r/min离心10min，弃上清。用20~50mL完全培养液重悬细胞，100μL/孔滴加到培养板，置培养箱备用。

脾细胞制备：加强免疫后3天，取免疫Balb/c小鼠一只，眼眶采血后脱臼处死，在75%酒精中消毒后取脾脏，去除结缔组织，制备脾细胞悬液，转移到50mL离心管中，加RPMI1640至30mL，1500~2000r/min离心5min，弃上清，加RPMI1640至30mL，计数待用。

骨髓瘤细胞制备：取3瓶生长状态良好的（活细胞数>95%）骨髓瘤细胞，将之完全吹下，转移到50mL离心管中，加RPMI1640至30mL，1500~2000r/min离心5min，弃上清，加RPMI1640至30mL，计数待用。

细胞混合：脾细胞:骨髓瘤细胞=8:1，混合，1500~2000r/min离心5min。

细胞融合：将混合好的细胞离心，倒干上清，把沉淀细胞块弹成糊状，置37℃水浴，在1min内加入1mL融合剂，融合剂为聚乙二醇（PEG）4000，作用2min，并轻轻搅拌细胞，在随后4min内加入20mL无血清的PEG营养液，1000r/min离心10min，弃上清。用20~50mL完全培养液重悬细胞，铺种于含饲养细胞96孔细胞培养板，每孔100μL，置培养箱中。

上清检测：待细胞长至孔底的1/2~1/3时，采用间接竞争ELISA法测定细胞上清液，筛选阳性孔。将阳性细胞在检测后2天内采用有限稀释法进行亚克隆。10~14天后，再取细胞上清检测，最终得到了稳定分泌玉米赤霉烯酮的单克隆杂交瘤细胞株，将此细胞株进行扩大培养和传代。

老鼠致敏：液体石蜡致敏Balb/c小鼠，6~8周，注射体积500μL/只。10天后可制备腹水。

注射细胞：收集杂交瘤细胞并用1640洗细胞两遍，取100到150万细胞注射于老鼠腹腔，一周后可见老鼠状态不活跃并且老鼠的腹腔肿大。

腹水采集：注射细胞一周后对腹腔肿大的老鼠用无菌注射器于老鼠腹腔采集腹水，每隔一到两天采集一次，这样多次反复采集直到老鼠自然死亡。

单抗纯化：采集到的腹水，用辛酸-饱和硫酸铵法进行纯化，纯化后的腹水放入-20℃环境保存，腹水在使用前经过0.01mol/L NaCl于4℃环境下透析48h，中间每隔6~8h换液一次。

4、胶体金的制备

（1）玻璃器皿的准备

用于实验的所有玻璃器皿在实验之前需要彻底清洁：将玻璃器皿先用自来水冲洗去除玻璃器皿表面的灰尘，用酸液浸泡36h后，取出，用自来水洗净酸液，再用蒸馏水洗3~4次，再用去离子水把每个玻璃器皿洗三次，烤箱烘干后备用。专用的玻璃器皿用第一次生成的胶体金稳定其表面，弃去后以双蒸水洗净，可以减少金颗粒的吸附，玻璃器皿的表面污染会干扰金颗粒的生成。

（2）柠檬酸三钠还原法

取0.01%氯金酸水溶液100mL置于锥形瓶中，用恒温电磁搅拌器加热至沸腾，在持续高温、持续搅拌的情况下加入1%柠檬酸三钠水溶液2mL，继续匀速搅拌加热15min，溶液呈透亮的红色。室温冷却，用去离子水恢复到原体积，4℃保存。

（3）胶体金的质量鉴定

肉眼观察：用肉眼观察制备的胶体金，其颜色为酒红色、均匀度较好无杂质、透明度较高，说明胶体金质量较好，结果见图1。

图1  肉眼观察胶体金颜色

紫外扫描鉴定：取冷却后的胶体金溶液进行400~600nm紫外扫描，确定最大吸收峰波长，观察最大吸收峰的峰形、峰宽，结果见图2。其图谱中最大吸收峰的峰宽较小，说明胶体金颗粒分布比较均匀，最大吸收峰波长为523nm。

图2  胶体金的紫外/可见分光光度计扫描图

透射电镜鉴定：透射电镜下观察胶体金颗粒的大小是否均匀一致，有无椭圆形及多角形。拍片放大后测量胶体金颗粒直径大小，取多个点计算胶体金颗粒的平均直径。胶体金颗粒的透射电镜扫描图片见图3。由图3可知，在透射电镜下观察到胶体金颗粒的大小基本一致，没有椭圆形、多角形的金颗粒。将照片扫描后转换成电子版图片，放大后测量胶体金颗粒直径大小。随机挑选10个胶体金颗粒通过计算得到金颗粒平均直径为(20±0.5)nm。

图3  胶体金电镜扫描图片

（4）胶体金溶液的准备

用0.1mol/L K2CO3调节胶体金溶液的pH值为7.2。由于金颗粒容易吸附于电极上使之堵塞，故不能用pH计测定胶体金溶液的pH值，一般使用精密pH试纸。

5、胶体金标记抗体的制备

（1）稳定胶体金最适抗体用量的选择

以目测法确定稳定胶体金的最适抗体用量。用0.1mol/L K2CO3调节胶体金溶液pH为7.2，分装9管，每管1mL。待标记的抗体溶液用0.01mol/L，pH7.6的磷酸盐缓冲液作系列稀释为50~400µg/mL，分别取0.1mL加入2~8管的胶体金溶液中。第1管加0.1mL三蒸水，混匀。静置5min后，在上述1~8管中加入0.1mL 10%NaCl溶液，第9管加0.1mL三蒸水，混匀后静置2h，观察结果。稀释后抗体和其他试剂操作步骤见表3，结果见表4和图4。

表3  最适蛋白用量操作步骤

| 试剂 | 管数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 抗体加样量（mL） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 抗体浓度（μg/mL） | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 胶体金（mL） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 摇匀，静置5min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10% NaCl（mL） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 摇匀，静置2h后，观察结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：第1管为没有加入抗体的对照管，其内加入0.1mL三蒸水，第9管为没有加入氯化钠的对照管，其内加入0.1mL三蒸水。

表4  目测法确定稳定胶体金最适蛋白用量

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋白添加量（µg） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 终颜色 | 蓝灰 | 蓝灰 | 蓝灰 | 红蓝 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 |

图4  胶体金与抗体比例试验结果

由表4和图4可知，未加抗体蛋白（1管）和加入抗体蛋白的量不足以稳定胶体金的2~4管，呈现由红变蓝的聚沉现象；未加入氯化钠的9管颜色不发生变化；而加入抗体蛋白量达到或超过稳定胶体金的最小蛋白用量的5~8管保持红色不变。其中含抗体蛋白量最低的5号试管即含稳定1mL胶体金所需的最小蛋白用量。在此基础上再增加20%即为待标记抗体蛋白的实际用量，即稳定胶体金的实际蛋白用量为每1mL胶体金溶液中添加24µg抗体蛋白。

（2）胶体金标记抗体程序

在磁力搅拌下，用0.1mol/L K2CO3调节胶体金的pH至7.2，按每毫升胶体金溶液中加入抗体24µg的标准向胶体金溶液中加入玉米赤霉烯酮单克隆抗体，搅拌混匀10min，加入10% BSA使其在胶体金溶液中的终浓度为1%，静置10min。12000r/min，4℃离心40min，弃上清液，沉淀物用体积为初始胶体金体积1/10的金标抗体稀释液（含0.5%的牛血清白蛋白、0.3%的表面活性剂、10%的蔗糖，pH7.2的0.02mol/L磷酸盐缓冲液）重悬，置4℃环境中备用。

（3）胶体金标记抗体的鉴定

将羊抗鼠二抗点样于NC膜上，直接与金标抗体作用，可见有明显的粉红色斑点，表明金标抗体有活性。

（三）胶体金免疫方法的建立

1、固相载体的选择

（1）吸水垫的选择

取厚度为2.59nm，质地均匀的Cotton linters300作为吸水垫组装试纸条，滴加样品后5min观察吸水垫的情况，样品吸收速度较快，故选择Cotton linters300作为吸水垫。

（2）硝酸纤维素膜的选择

将抗原适当稀释后通过点样方式分别包被在milipore135、UnisartCN 140和mdi 70三种NC膜上，经干燥、组装试纸条后，置于阴性样品中测试观察样品层析速度和检测线显色情况，结果见表5。

表5  NC膜点样显色结果

| NC膜型号 | millipore 135 | UnisartCN 140 | mdi 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显色情况 | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋ |

注：＋＋＋，表示着色很深，与背景反差很大；＋＋，表示着色较深或着色很深但与背景反差较小；＋，表示着色淡或着色较深但与背景反差很小；－，表示没有着色，或与背景色没有反差，表6-表22同此注释。

由表5可知，不同孔径及厂家的NC膜点样后，均能显色，但显色程度略有不同， UnisartCN 140显色最深，milipore 135和mdi 70差别不大。

不同NC膜组装的试纸条加样后样品展开速度和加样5min后的检测线显色结果见表6。

表6  NC膜层析显色结果

| NC膜型号 | millipore 135 | UnisartCN 140 | mdi 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂展开速度 | 较快 | 慢 | 快 |
| 5min后检测线显色情况 | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋ |

由表6可知，UnisartCN 140加入样品后层析速度较慢，5min内检测线显色最深，milipore 135试剂展开速度较UnisartCN 140快，但不及mdi 70。 milipore 135与mdi 70上检测线显色情况相差不多，但mdi 70背景颜色较浅。所以，综合层析速度与显色情况，三种NC膜中，mdi 70更符合试纸条设计要求。

（3）样品垫的选择

分别取BX-SB06、WFB、QXLM三种不同材质材料作为样品垫组装试纸条，在金标垫处滴加2μL 10%的金标抗体，滴加100μL的阴性豆粕样品，观察样品垫对样品的过滤、吸收，以及样品在NC膜上的层析和检测线显色情况，结果见表7。

表7  样品垫选择结果1

| 样品垫型号 | BX-SB06 | WFB | QXLM |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品吸收情况 | 吸收不完全 | 吸收不完全 | 吸收完全 |
| 检测线显色情况 | － | － | ＋ |

由表7可知，BX-SB06、WFB对豆粕中各组分吸收能力非常差，使用这两种材料作为样品垫检测豆粕时检测线没有显色。QXLM虽然可以较大程度地吸收、过滤豆粕的蛋白等物质，但对于豆粕的层析速度的提高还是有较大局限性，层析速度较慢，且显色较浅。以上实验说明采用卡壳形式测定豆粕等饲料原料时，使用以上三种样品垫对于饲料原料中复杂组分的吸收过滤效果均不显著，除非采取稀释的方法，否则很难得到满意的效果。但将样品稀释后再进行检测，不但会降低产品本身的灵敏度，而且增加了操作步骤，使试纸条便捷快速的优势大打折扣。所以，考虑其他反应模式对饲料原料进行检测。

向洁净的酶标板孔中加入10μL 10%的金标抗体，再将阴性豆粕样品200μL加入其中，与孔内金标抗体混合均匀，分别取BX-SB06、WFB、QXLM三种材质材料作为样品垫组装试纸条后，手持吸水纸处，将样品垫端插入盛有样品-金标抗体混合液中竖直放置，静置5min后观察结果。

表8  样品垫选择结果2

| 样品垫型号 | BX-SB06 | WFB | QXLM |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品吸收情况 | 吸收不完全 | 吸收不完全 | 吸收完全 |
| 检测线显色情况 | ＋ | ＋ | ＋＋＋ |

由表8可知，采用插条方式进行检测时BX-SB06、WFB对豆粕中各组分吸收效果依然较差，虽然检测线稍有显色，但显色很浅。QXLM作为样品垫在插条模式中显示出了极大的优势，不但对样品过滤效果较好，而且层析速度相对快速，检测线显色明显。这种直接向酶标板孔中滴加样品的模式，操作简便。所以，选择QXLM作为样品垫，并采用插条模式进行检测。

2、层析条件的选择

（1）包被稀释液和包被条件的筛选

分别用A、B、C、D四种不同配方的稀释液将包被原玉米赤霉烯酮半抗原-OVA做一定梯度稀释，在NC膜上点样后烘干，组装试纸条检测阴性豆粕样品，观察显色情况，结果见表9。

表9  包被稀释液筛选结果

| 包被原浓度（mg/mL） | 包被液 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 0.025 | － | － | － | ＋ |
| 0.5 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋＋ |
| 1 | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋＋ |
| 2 | ＋＋＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |

由表9可知，使用不同的包被稀释液，试纸条显色结果有一定差异，其中包被稀释液D在稀释至0.025mg/mL时，NC膜上点样着色照样很深，而其他包被稀释液在稀释至0.025mg/mL时，颜色很淡或不显色，故选择包被稀释液D作为实际用包被稀释液。

用包被稀释液D将包被原稀释至1mg/mL，在NC膜上点样后分别置于37℃烘干和室温（18~25℃）下自然干燥，时间设置为30min、1h、2h、8h、12h，组装试纸条检测阴性豆粕样品，观察显色情况，结果见表10。

表10  包被条件筛选结果

| 包被条件 | 包被时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30min | 1h | 2h | 8h | 12h |
| 37℃ | ＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |
| 室温（18~25℃） | ＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |

由表10可知，点样后，包被稀释液在37℃烘干和室温（18~25℃）自然干燥的不同包被时间差异不显著。为减少外界因素对试验的影响，包被条件选择37℃干燥8h。

（2）封闭液和封闭条件的选择

为减少NC膜对反应的非特异性影响，采用封闭液对NC膜进行封闭，分别用A、B、C、D四种封闭液封闭，37℃温育30min后，用PBST洗液清洗2次，自然干燥后组装试纸条检测阴性豆粕样品，观测胶体金在NC膜上的层析情况及检测线的显色情况，结果见表11。

表11  封闭液筛选结果

| 封闭液 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显色情况 | ＋＋＋ | ＋ | ＋＋ | ＋ |

由表11可知，封闭液A封闭后得到的斑点颜色很深，作为背景的NC膜呈白色，同斑点颜色反差非常大，说明封闭液A封闭效果很好，将NC膜上的一些结合位点进行了封闭，使金标抗体不在NC膜上结合停留，除抗原点样处为红色外，NC膜其他位置都为白色。封闭液C封闭后得到的斑点颜色也很深，但NC膜上呈深浅不一的粉红色，降低了斑点同背景的反差。封闭液B、D封闭后得到的斑点颜色较浅。说明封闭液A的封闭效果比其他三种封闭液封闭效果好。

包被抗原点样后，用封闭液A以不同的封闭时间30min、1h、2h、8h、12h分别在室温（18~25℃）、37℃条件下进行封闭，组装试纸条检测阴性豆粕样品，观察胶体金在NC膜上的层析情况及检测线的显色情况，结果见表12。

表12  封闭条件筛选结果

| 封闭时间 | 30min | 1h | 2h | 8h | 12h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37℃ | ＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |
| 室温（18~25℃） | ＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋＋ |

由表12可知，抗原点样后，37℃封闭2~12h和室温条件下封闭12h均能得到着色较深、背景较浅的斑点。为缩短试验时间、减少外界因素对试验的影响，选择的封闭条件为37℃封闭2h。

（3）金标抗体稀释液和干燥条件的筛选

分别用A、B、C、D、E五种不同配方的稀释液将金标抗体做1:1、1:2、1:3、1:4稀释后，组装试纸条检测阴性豆粕样品，观察显色情况，结果见表13。

表13  金标抗体稀释液筛选结果

| 稀释倍数 | 金标抗体稀释液 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| 1:1 | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋ |
| 1:2 | ＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋ | ＋ |
| 1:3 | － | ＋ | ＋＋ | ＋ | － |
| 1:4 | － | － | ＋ | － | － |

由表13可知，五种金标抗体稀释液显色结果差异显著，分析结果显示经稀释液C稀释1:4的金标抗体滴加到NC膜上时仍能显色，而同样情况下，其他稀释液不显色，故选择金标抗体稀释液C作为实际用金标抗体稀释液。

用稀释液C将金标抗体稀释到1:2，加入酶标板孔中，选择表14中的5种冻干条件进行冻干机程序方案筛选。对比5种冻干方式所得结果如表15所示。

表14  金标抗体干燥条件筛选程序

| 冻干条件 |  | 程序编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 预冻程序 | -4℃ | 30min | 0 | 0 | 30min | 0 |
|  | -20℃ | 1h | 1h | 0 | 1h | 0 |
|  | -50℃ | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h |
| 干燥程序 | -20℃ | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h |
|  | 10℃ | 0 | 0 | 0 | 10h | 10h |
|  | 25℃ | 12h | 12h | 12h | 2h | 2h |

表15  金标抗体干燥条件筛选结果

|  | 程序编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 显色情况 | ＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |
| 冻干状态 | × | ○ | ○ | × | ○ |

注：○，代表冻干状态良好，形状规则，干燥完全；×，代表冻干状态不能满足生产需求，形状不规则，干燥不完全。

由表15可知，冻干程序4、5显色均较好，3次之，1、2显色较浅。冻干状态2、3、5较好，呈规则形状，干燥完全，1、4冻干不完全，成“蜂窝”状，容易吸潮而影响显色。综合显色与冻干状态，选择5号程序作为金标抗体干燥条件，与金标抗体稀释液C配合使用。

（4）样品垫展开剂的筛选

配制A、B、C、D、E五种不同展开剂作为样品垫处理液，并将液体处理到QXLM上，组装试纸条后配合已冻干的金标抗体使用，对比五种展开剂对胶体金层析速度、样品流动性的作用及显色情况。结果见表16。

表16  样品垫展开剂筛选结果

|  | 展开剂种类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| 显色情况 | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋ | ＋＋ |
| 层析速度 （样本到达吸水垫的时间/s） | 180 | 165 | 150 | 175 | 176 |

由表16可知，不同展开剂对样品的流动速度及显色差异较大。大体规律为层析速度越快，金标抗体与C、T线有越充足的时间结合则显色越深，不过展开剂D的层析速度较A快，但显色比A浅，这可能是由于D中加入的表面活性剂影响了玉米赤霉烯酮抗原抗体的结合。综合考虑层析速度与显色情况，选择展开剂C作为样品垫处理液适宜。

（5）C、T线包被浓度及线宽的确定

利用已确定的包被稀释液将抗原与二抗分别进行不同倍数稀释，并制备成试纸条检测，测试结果显示：二抗或抗原浓度太低时，试纸条上的C、T线颜色偏浅，不利于观察；抗原浓度太高则试纸条上T线太深，与C线对比反差明显，且对检测灵敏度有显著影响。通过不断对比试验，综合考虑阴性显色程度与阳性样品添加测试，确定在层析材料上的抗原浓度为0.12mg/mL，线宽为0.95μL/cm，二抗浓度为0.18mg/mL，线宽为1.0μL/cm。

（四）试纸条的组装

试纸条的结构如下所示：

加样后的样品流动方向

图5  胶体金试纸条结构示意图

图6  胶体金试纸条剖面结构示意图

注：1为样品垫、2为NC膜、3为吸水垫、4为检测线、5为质控线、6为PVC底板、7为保护膜

样品垫、NC膜和吸水垫依次按顺序黏贴在PVC底板上，样品垫的末端与NC膜的始端相连，NC膜的末端与吸水垫的始端相连，样品垫的始端与底板的始端对齐，吸水垫的末端与底板的末端对齐；试纸黏贴有保护膜，保护膜覆盖在样品垫上，为检测端，上面印有MAX字样。

（五）试纸条检测过程的优化

1、样品提取方法的研究

在研制本方法的过程中，尽量简化样品前处理的步骤，力求方法更加简单、快速。对于饲料原料样品，一般需要简单的过筛、粉碎过程。试验摸索中发现，粉碎后的饲料原料样品，需加入提取液进行提取，将提取后的上清液加入到磷酸盐缓冲液中，混匀后，点样。具体试验过程如下：

（1）样品提取液的选择

取阴性豆粕样品，及玉米赤霉烯酮添加浓度分别为25µg/kg、50µg/kg、100µg/kg、200µg/kg的阳性豆粕样品，经过筛和粉碎后，各称取(5.00±0.01)g到50mL离心管中，分别加入15mL浓度为80%的甲醇、氯仿、乙醇，涡动3min，室温3000r/min以上离心5min；取100μL上清液加入300μL 0.01mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液混匀后，取200mL进行检测，结果见表17。

- 表17  样品提取液的选择

| 添加浓度 | 提取液 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醇 | 氯仿 | 乙醇 |
| 0µg/kg | ＋＋＋ | — | ＋ |
| 25µg/kg | ＋＋ | — | ＋ |
| 50µg/kg | ＋ | — | — |
| 100µg/kg | — | — | — |
| 200µg/kg | — | — | — |

由表17可知，氯仿作为提取液时，干扰T线显色机制而导致T线不显色；乙醇作为提取液时，T线显色浅；采用甲醇提取液，T线显色深浅适中且梯度明显，为最优方案。

（2）样品提取液体积的选择

取阴性豆粕样品，及玉米赤霉烯酮添加浓度分别为25µg/kg、50µg/kg、100µg/kg、200µg/kg的阳性豆粕样品，经过筛和粉碎后，各称取(5.00±0.01)g到50mL离心管中，分别加入5mL、10mL、15mL、20mL 80%甲醇，涡动3min，室温3000r/min以上离心5min；取100μL上清液加入300μL 0.01mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液混匀后，取200mL进行检测，结果见表18。

- 表18  样品提取液体积的选择

| 添加浓度 | 样品提取液体积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5mL | 10mL | 15mL | 20mL |
| 0µg/kg | ＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |
| 25µg/kg | ＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ |
| 50µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg | ＋ | ＋ | — | — |
| 200µg/kg | — | — | — | — |

由表18可知，样品提取液体积为5mL、10mL时，提取不充分，使玉米赤霉烯酮无法充分游离出来，导致T线显色浅且梯度不明显；样品提取液体积为15mL、20mL时，T线显色无明显差异，考虑到实验的经济性，选择样品提取液体积为15mL，T线显色深浅适中且梯度明显，为最优方案。

（3）样本稀释液的选择

取阴性豆粕样品，及玉米赤霉烯酮添加浓度分别为25µg/kg、50µg/kg、100µg/kg、200µg/kg的阳性豆粕样品，经过筛和粉碎后，各称取(5.00±0.01)g到50mL离心管中，加入15mL 80%甲醇，涡动3min，室温3000r/min以上离心5min；取100μL上清液加入300μL样本稀释液（A：0.01mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液；B：0.02mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液；C：0.05mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液；D：0.1mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液）混匀后，取200mL进行检测，结果见表19。

- 表19  样本稀释液的选择

| 添加浓度 | 样本稀释液 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 0µg/kg | ＋＋＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 25µg/kg | ＋＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 50µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg | — | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | — | — | — | — |

由表19可知，采用B、C、D样本稀释液浓度过高，T线显色浅，且不同浓度梯度下T线显色无明显梯度；采用A样本稀释液时，T线显色深浅适中且梯度明显，为最优方案。

（4）样本稀释液体积的选择

取阴性豆粕样品，及玉米赤霉烯酮添加浓度分别为25µg/kg、50µg/kg、100µg/kg、200µg/kg的阳性豆粕样品，经过筛和粉碎后，各称取(5.00±0.01)g到50mL离心管中，加入15mL 80%甲醇，涡动3min，室温3000r/min以上离心5min；取100μL上清液分别加入50μL、100μL、200μL、300μL 0.01mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液混匀后，取200mL进行检测，结果见表20。

- 表20  样本稀释液体积的选择

| 添加浓度 | 样本稀释液体积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50μL | 100μL | 200μL | 300μL |
| 0µg/kg | ＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |
| 25µg/kg | ＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ |
| 50µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | — |
| 200µg/kg | — | ＋ | — | — |

由表20可知，样本稀释液体积为50μL时，T线显色浅且梯度不明显；样本稀释液体积为100μL时，显色稍加深但梯度不明显；当样本稀释液体积为200μL时，检测限浓度T线不消线；当样本稀释液体积为300μL时，T线显色深浅适中且梯度明显，为最优方案。

由此可见，饲料原料样品前处理方法为：试样经过筛、粉碎后，称取(5.00±0.01)g至50mL离心管中，加入15mL 80%甲醇，涡动5min，室温3000r/min以上离心5min，取100μL上清液加入300μL 0.01mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液，混匀，待检。

2、孵育时间的研究

把金标抗体冻干在微孔中，组装试纸条，检测样品。检测前需要使用200μL经上述1处理的待测样品液加入微孔中充分溶解金标抗体，分别孵育1min、2min、3min、5min、8min，之后插入试纸条，液体流动时开始计时，反应5min后观察结果。

取阴性豆粕样品，及玉米赤霉烯酮添加浓度分别为25µg/kg、50µg/kg、100µg/kg、200µg/kg的阳性豆粕样品，用试纸条进行检测，结果见表21。

- 表21  孵育时间研究结果

| 添加浓度 | 孵育时间（min） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 0µg/kg | ＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |
| 25µg/kg | ＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ |
| 50µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | — | ＋ |
| 200µg/kg | — | — | — | — | — |

由表21可知，孵育时间为1min、2min、3min时，金标抗体与样品反应不充分，T线显色浅，显色梯度不明显；样品处理时间为5min、8min时，T线显色无明显差异，考虑到金标抗体与样品反应的充分性以及实验的快速性，选择孵育时间为5min，T线显色深浅适中且梯度明显，为最优方案。

3、显色时间的研究

把金标抗体冻干在微孔中，组装试纸条，检测样品。检测前需要使用200μL经上述1处理的待测样品液加入微孔中充分溶解金标抗体，孵育5min，之后插入试纸条，液体流动时开始计时，分别反应3min、5min、8min、10min、15min后观察结果。

取阴性豆粕样品，及玉米赤霉烯酮添加浓度分别为25µg/kg、50µg/kg、100µg/kg、200µg/kg的阳性豆粕样品，用试纸条进行检测，结果见表22。

- 表22  显色时间研究结果

| 添加浓度 | 显色时间（min） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| 0µg/kg | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ |
| 25µg/kg | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ |
| 50µg/kg | ＋＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg | ＋ | — | — | — | — |
| 200µg/kg | － | — | — | — | — |

由表22可知，显色时间为3min时，NC膜上试剂展开不充分，T线显色浅，显色梯度不明显；显色时间为5min、8min、10min、15min时，T线显色无明显差异，考虑到试剂展开的充分性以及实验的快速性，选择显色时间为5min，T线显色深浅适中且梯度明显，为最优方案。

由此可见，饲料原料样品检测过程为：把金标抗体冻干在微孔中，组装试纸条，检测前需要使用200μL经处理的待测样品液加入微孔中充分溶解金标抗体，孵育5min，之后插入试纸条，液体流动时开始计时，反应5min后观察结果。

（六）检测方法技术参数的确定

1、检测限

取空白小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS样品各100份，按表23添加至工作浓度，经样品前处理后进行检测，结果见表24。

- 表23  添加样品准备

| 添加浓度（µg/kg） | 小麦 | 大米 | 黄豆 | 玉米 | 豆粕 | 花生粕 | DDGS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 |
| 25 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 |
| 50 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 |
| 100 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 |
| 200 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 | 20份 |
| 合计 | 100份 | 100份 | 100份 | 100份 | 100份 | 100份 | 100份 |

- 表24  检测限确定

| - 样品 | - 添加浓度（µg/kg） | 测定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 小麦 | - 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 100 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| - 大米 | - 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 100 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| - 黄豆 | - 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 100 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| - 玉米 | - 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 100 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| - 豆粕 | - 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 100 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| - 花生粕 | - 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | ＋ | － | － |
|  | - 100 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| - DDGS | - 0 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | - 100 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  |  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |

注：＋表示阳性，－表示阴性。表25-表27同此注释。

结果表明：7种饲料原料样品添加浓度为100µg/kg时，本检测方法的测定结果均为阳性，因此可以确定该方法检测限为100µg/kg。

2、假阳性率

取空白小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS样品各10份，50μg/kg玉米赤霉烯酮添加的小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS样品各40份，经样品前处理后进行检测，结果见表25。统计假阳性数，按照下列公式计算假阳性率：

| 假阳性率（%）＝ | 假阳性数 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 50 |  |

- 表25  假阳性率测定结果

| 检测样品 | 测定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白小麦 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50µg/kg | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 空白大米 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50µg/kg | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 空白黄豆 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50µg/kg | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 空白玉米 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50µg/kg | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 空白豆粕 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50µg/kg | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 空白花生粕 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50µg/kg | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 空白DDGS | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 50µg/kg | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

检测50份阴性样品（10份空白和40份50µg/kg玉米赤霉烯酮添加样品），结果显示：本检测方法对7种饲料原料样品检测的假阳性率为0。

3、假阴性率

取100μg/kg玉米赤霉烯酮添加的小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS样品各40份，200μg/kg玉米赤霉烯酮添加的小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS样品各10份，经样品前处理后进行检测，结果见表26。统计假阴性数，按照下列公式计算假阴性率：

| 假阴性率（%）＝ | 假阴性数 | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | 50 |  |

- 表26  假阴性率测定结果

| 检测样品 | 测定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100µg/kg小麦 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg大米 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg黄豆 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg玉米 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg豆粕 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg花生粕 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 100µg/kg DDGS | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
|  | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 200µg/kg | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |

检测50份阳性样品（40份100µg/kg玉米赤霉烯酮添加样品和10份200µg/kg玉米赤霉烯酮添加样品），结果显示：本检测方法对7种饲料原料样品检测的假阴性率为0。

4、特异性

选择饲料原料中常检出的真菌毒素，对空白样品进行添加测定，通过阴阳性来判断检测方法的特异性。

在空白小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS样品中分别添加25µg/kg、50µg/kg、100µg/kg、200µg/kg、500μg/kg玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、T-2毒素、伏马毒素，经样品前处理后进行检测，结果见表27。

- 表27  特异性测定结果

| 样品 | 真菌毒素添加浓度 | 玉米赤霉烯酮 | 呕吐毒素 | 黄曲霉毒素B1 | 赭曲霉毒素A | T-2毒素 | 伏马毒素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小麦 | 25µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 50µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 100µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 200µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 500µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
| 大米 | 25µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 50µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 100µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 200µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 500µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
| 黄豆 | 25µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 50µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 100µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 200µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 500µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
| 玉米 | 25µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 50µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 100µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 200µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 500µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
| 豆粕 | 25µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 50µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 100µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 200µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 500µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
| 花生粕 | 25µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 50µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 100µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 200µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 500µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
| DDGS | 25µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 50µg/kg | － | － | － | － | － | － |
|  | 100µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 200µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |
|  | 500µg/kg | ＋ | － | － | － | － | － |

从表中可见，7种饲料原料样品中玉米赤霉烯酮添加浓度≥100µg/kg时，检测结果呈阳性，其他真菌毒素的检测结果均为阴性。说明本检测方法可特异性地检测玉米赤霉烯酮，而对其他真菌毒素无特异性反应。

5、仪器比对

随机抽取小麦、大米、黄豆、玉米、豆粕、花生粕、DDGS样品共100份，用本方法和仪器方法分别进行检测。仪器方法参考GB/T 28716-2012《饲料中玉米赤霉烯酮的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》，对玉米赤霉烯酮的检测限为2μg/kg。本方法的检测限为100μg/kg。结果见表28。

- 表28  仪器比对测定结果

| 样品量 | 免疫亲和柱净化-HPLC | 胶体金免疫层析法 | 符合率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低于仪器检测限样品数 （≤2µg/kg） | 41 | 76 | 阴性符合率100% |
| 2µg/kg＜X＜100µg/kg | 35 |  |  |
| X≥100µg/kg | 24 | 24 | 阳性符合率100% |

- 五、结论

建立了一种快速、灵敏、准确地用胶体金免疫层析方法初步筛查饲料原料中玉米赤霉烯酮的方法。该方法所建立的检测限满足对玉米赤霉烯酮已规定或正在制定的最大允许水平，方法的技术指标满足国内外对玉米赤霉烯酮检测的有关要求。但作为一种快速筛查方法，当筛查出高于检测限（100μg/kg）的阳性样品时，须采用相关国家或行业标准推荐的分析方法进行确证；筛查出低于检测限（100μg/kg）的样品时，须按相关规定进行一定比例的抽查检测。