《工作场所空气中硝酸的测定》

编制说明

- 任务来源与项目编号、参与协作单位

本方法的修订 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx中心项目任务，项目序号是xxxxxx。

方法起草单位为江西省安全生产科学技术研究中心、江西省职业危害检测检验中心，主要起草人江鑫、张雅慧、李华汐、黄同林、李海港、曹丽华、李佳、王建峰、郑宇、李元锋

等完成该方法的全部研究工作。

2. 国内外容许浓度情况

硝酸美国早已制定了卫生标准，美国职业安全健康管理局（OSHA）、美国职业安全与卫生研究所（NIOSH）规定的时间加权平均允许浓度（TWA）均为2 ppm（5 mg/m3）[1]；我国未制定职业接触限值。

3. 国内外监测方法情况

美国NIOSH7907测定空气中硝酸的方法是：采用碳酸钠溶液浸渍过的玻璃纤维滤膜采集空气中硝酸，水洗脱后，离子色谱测定；7903测定空气中硝酸的方法是：用硅胶管采样，洗脱液洗脱后，离子色谱测定。

目前国内尚未制定工作场所空气中硝酸国家标准检测方法，国内也未见文献报道工作场所空气中硝酸的测定。

4. 标准的制修订与起草原则

标准方法应采用科学和先进的方法，同时研制的方法也要适合我国的国情，使制定的方法既先进又便于推广。本方法是参考引进美国NIOSH7903法，采用硅胶管采集空气中硝酸，洗脱液洗脱后，离子色谱测定。

5. 确定各项技术内容的依据

5.1 理化性质

硝酸的分子式为HNO3，CAS号为7697-37-2，分子量为63.01，熔点（℃）：-42 ，沸点（℃）： 86（无水），纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾。

5.2 生产、使用情况

硝酸的用于广泛，可用于精炼金属、生产硝酸盐和硝酸酯类制取一系列硝酸盐类氮肥、制造硝化炸药等。

5.3 空气中的存在状态及采用测定方法的理由

浓硝酸，易挥发，主要以酸雾的形式存在于生产和使用场所中，参考美国NIOSH 7903 法使用硅胶管进行采样，可有效地吸附工作场所空气中硝酸，能实现长时间采样和个体采样。采样后的硅胶管能用洗脱液洗脱后，直接进离子色谱进行分析，方法简便，具有可行性。

5.4 仪器测定条件的选择

仪器：离子色谱（电导检测器）；

色谱柱：IonPac AS23 ，色谱柱规格250mm × 4.0mm × 5.0μm；

洗脱液：4.5 mM 碳酸钠/0.8mM碳酸氢钠

测定条件：流速1.0mL/min；进样体积10 μL。

- 5.5仪器测定条件的选择

5.5.1流动相的选择

（1）使用仪器推荐洗脱液4.5mM 碳酸钠/0.8mM碳酸氢钠，NO3-、Cl-、F-、PO43-、SO42-分离情况色谱图

图1  4.5 mM 碳酸钠/0.8mM碳酸氢钠中分离效果

（2）使用NIOSH标准推荐洗脱液1.8mM 碳酸钠/1.7mM碳酸氢钠，NO3-、Cl-、F-、PO43-、SO42-分离情况色谱图。

图2  1.8mM 碳酸钠/1.7mM碳酸氢钠中分离情况谱图

综合以上，发现使用仪器推荐的洗脱液4.5mM 碳酸钠/0.8mM碳酸氢钠，出峰快，信号更强，且均与其他物质分开。

5.5.2 采样滤料的选择

目前采用的有玻璃纤维滤膜及离子硅胶管两种，对这两种滤料进行试验分析得出以下结论：

- 玻璃纤维滤膜的选择

选用玻璃纤维滤膜，经过测试后发现空白滤膜中NO3-值较高(峰高0.23~0.46，浓度高达2.0~4.0μg/ml，接近标曲中1.2μg/ml的峰高)，经超声处理后空白滤膜中NO3-值仍较高（峰高0.12，浓度1.0左右，接近标曲中0.8μg/ml的峰高），且空白值不稳定，RSD高达20~40%。

- 离子硅胶管的选择

选用离子硅胶管测试，发现空白中NO3-浓度明显降低（小于最低检出限），且空白值稳定RSD＜10%。

- 5.5.3标准曲线和线性范围

标准曲线：在6 只具塞刻度试管，分别加入0.0、0.04、0.12、0.25、0.5、1mL NO3--标准储备溶液（100 g/mL），加去离子水稀释至10.0mL，配成 0.0、0.4，1.2，2.5，5，10μg/mL NO3-标准系列。

将仪器调至最佳条件，分别测定标准系列，每个浓度重复测定3 次，以响应值对NO3-浓度(μg/mL)绘制标准曲线。

样品测定：用测定标准系列的操作条件测定样品和空白对照溶液；测得的样品值减去空白对照值后，由标准曲线得NO3-浓度(μg/mL)。以测得的峰面积对硝酸根的浓度（µg/mL）进行回归分析，标准曲线回归方程y=0.0406x+0.0084、相关系数R2=0.99931。线性关系良好。能满足作业场所空气中硝酸（按5mg/m3计）2倍超标的要求。

- 5.5.4检出限和最低检出浓度

以0.4Error: Reference source not foundg/mL 平行测定11次计算最低检出限为0.70Error: Reference source not foundg/mL，最低检出浓度为0.09mg/m3（以采集7.5L空气样品计）。

6 精密度试验

- 6.1批内精密度

在空白处理过的离子硅胶管中分别加入低浓度组15.0µg、中浓度组30.0µg、高浓度组60.0µg的硝酸根，每个浓度组各6支管，放置过夜，按方法处理，计算相对标准偏差（RSD），试验结果见表1。

表1  批内精密度试验结果（n=6）

| 添加量 （µg） | 测得值（µg） |  |  |  |  |  | 平均值（） （µg） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 15.0 | 15.7 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 16.1 | 15.5 | 3.4 |
| 30.0 | 31.7 | 30.7 | 27.9 | 28.9 | 28.7 | 29.2 | 29.5 | 4.7 |
| 60.0 | 60.6 | 59.2 | 58.3 | 58.7 | 60.2 | 61.2 | 59.7 | 1.9 |

6.2 批间精密度

添加浓度同批内精密度，按方法处理，分3天测定，每天测定每种浓度的离子硅胶管各2份，每份测定3次，计算含量，试验结果见表2(相对标准偏差（RSD）要求小于10%)。

表2   批间精密度试验结果（n=6）

| 天数 | 添加量 （µg） | 测定值（µg） |  |  |  |  |  | 平均值（） （µg） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 第一天 | 15.0 | 12.9 | 13.1 | 14 | 12.9 | 13.9 | 13.2 | 13.3 | 3.7 |
|  | 30.0 | 30.0. | 28.8 | 28.8 | 30.2 | 27.6 | 31.1 | 29.4 | 4.3 |
|  | 60.0 | 62.6 | 62.1 | 58.7 | 58.9 | 59.7 | 58.2 | 60.0 | 3.1 |
| 第二天 | 15.0 | 15.6 | 15.2 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 3.6 |
|  | 30.0 | 30.2 | 30.4 | 30.5 | 28.1 | 28.4 | 27.9 | 29.2 | 4.2 |
|  | 60.0 | 61.8 | 61.1 | 60.2 | 62.9 | 62.9 | 60.1 | 61.5 | 2.0 |
| 第三天 | 15.0 | 14.8 | 14.8 | 16 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 3.1 |
|  | 30.0 | 29.2 | 29.1 | 28.6 | 29.9 | 29.3 | 29.8 | 29.3 | 1.6 |
|  | 60.0 | 60.4 | 58.6 | 60.9 | 60 | 61.1 | 61.7 | 60.4 | 1.8 |

7解析率试验

取18份处理过的离子硅胶管，分为3组，每组6支，分别加入相当15.0 µg、30.0µg、60.0µg的硝酸标准，放置过夜，按方法处理后进样，同时测定空白管。求解吸效率，结果见表3。

(标准偏差应小于等于7%，解析效率应大于等于90%)

表3  解吸效率试验结果（n=6）

| 加入量（g） | 测定值（g） |  |  |  |  |  | 平均值 （g） | 平均解吸效率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 15.0 | 15.7 | 16.1 | 14.7 | 13.2 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 97 |
| 30.0 | 30.0 | 28.8 | 28.8 | 31.8 | 27.6 | 31.1 | 29.7 | 99 |
| 60 | 66.0 | 65.1 | 58.7 | 58.9 | 59.7 | 58.2 | 61.1 | 102 |

8 采样效率试验

- 1、现场采样法

在现场选择高、低不同浓度的采样点，串联两种空气收集器，用高低两种流量采样，各采样三次，按K=m1*100%/( m1+m2)计算。(应大于90%)

表4  采样效率试验结果

| 采样流速 （L/min） | 采样时间 （min） | 测得空气浓度（mg/m3） | 前管测定值 m1（μg） | 后管测定值 m2（μg） | 采样效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 15 | 18.8 | 14.1 | 0 | 100 |
| 0.5 | 15 | 21.2 | 15.9 | 0 | 100 |
| 0.5 | 15 | 34.3 | 25.7 | 0 | 100 |
| 0.5 | 15 | 12.6 | 9.45 | 0.02 | 99.8 |
| 0.5 | 15 | 182.9 | 136.36 | 0.85 | 99.4 |
| 0.2 | 120 | 90.5 | 215 | 2.1 | 99.0 |
| 0.2 | 120 | 64.3 | 153.1 | 1.2 | 99.2 |
| 0.2 | 120 | 106.1 | 252.8 | 1.9 | 99.2 |
| 0.2 | 120 | 58.9 | 141.4 | 0 | 100 |
| 0.2 | 120 | 133.0 | 316.68 | 2.6 | 99.2 |
| 0.2 | 120 | 10.8 | 25.8 | 0 | 100 |

9准确度试验

1、采用标准加入法测定加标回收率，取现场样品，分别加入15.0µg、30.0µg、60.0 µg标准，测定并计算加标回收率，各测定3次，加标回收率要求在95~105之间，见表5。

表5  准确度试验（n=3）

| 样号 | 本底值（g） | 加入值（g） | 测得值（g） | 实际值（g） | 平均值（g） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.8 | 15 | 24.4 | 14.6 | 14.3 | 95.6 |
|  | 11.5 |  | 25.4 | 13.9 |  |  |
|  | 34.6 |  | 49.1 | 14.5 |  |  |
| 2 | 56.7 | 30 | 85.3 | 28.6 | 29.2 | 97.4 |
|  | 216.2 |  | 244.1 | 27.9 |  |  |
|  | 225.1 |  | 254.4 | 29.3 |  |  |
| 3 | 10 | 60 | 69.9 | 59.9 | 61.0 | 101.2 |
|  | 41.4 |  | 103 | 61.6 |  |  |
|  | 384.5 |  | 446 | 61.5 |  |  |

- 10 稳定性试验

将24份处理过的离子硅胶管分成5组，每组6支，每支添加相当30.0的硝酸标准，1组当天测定，其余4组在常温下保存，于第3、7、10、15天各解吸测定。结果见表6。（下降率为10%以下的为稳定日期。）

表6   稳定性试验结果

| 测定时间 | 测定值（µg） |  |  |  |  |  | 平均值 （µg） | 平均下降率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 当天 | 32.1 | 30.7 | 28.2 | 27.6 | 27.8 | 28.7 | 29.2 | 2.7 |
| 第3天 | 33.0 | 31.0 | 29.2 | 32.0 | 29.2 | 29.1 | 30.6 | 2.0 |
| 第7天 | 28.8 | 28.9 | 28.5 | 28.7 | 29.7 | 30.9 | 29.2 | 2.7 |
| 第10天 | 24.5 | 24.8 | 27.4 | 25.2 | 27.9 | 28.1 | 26.3 | 12.3 |
| 第15天 | 23.5 | 24.0 | 23.5 | 23.3 | 24.0 | 25.3 | 23.9 | 20.3 |

11 干扰试验

图4 硝酸与现场可能存在的共存物分离图

- 13．方法验证情况

本方法属方法引进，由江西省职业病防治研究院、江西赣安检测技术有限公司对方法的检出限、精密度、解吸效率、采样效率、样品稳定性进行验证。